
院 内 采 购
采购文件
项目名称：石棉县总医院（新棉分院）制氧机采购项目
项目编号：SYZB-202506
石棉县总医院设备科
2025年11月
地址：石棉县人民路11号    邮编：625400
联系电话：0835-8858966     传真电话：0835-8858757 
邮箱：1025399660@qq.com    
第1章 投标邀请函
根据我院安排，拟对石棉县总医院（新棉分院）制氧机采购项目进行院内询价采购，兹邀请符合本次采购要求的公司参加投标。
一、招标编号：SYZB-202506
二、招标项目：石棉县总医院新棉分院制氧机询价采购项目
三、资金来源：示教基地专项资金资金
四、预算金额：0.26万元
五、招标项目内容简介：
石棉新棉街道社区卫生服务中心示教基地创建，需购买制氧机一台，详见第二章清单；
六、服务商参加本次询价活动必须具备下列条件：
1、在有效期内营业执照；
2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

七、联系方式：
1、石棉县人民医院设备科办公室：
联系人：袁先生   联系电话：0835-8858966；  传真：0835-8858757
邮编：625400      邮箱：1025399660@qq.com   
地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）设备科
2、项目联系人及联系电话：
联系人：刘先生  联系电话：13551575866
2025年11月21日

第2章 招标文件
一、项目名称：石棉县总医院（新棉分院）制氧机采购项目
二、采购方式：院内询价采购
3、 采购项目：
对新棉分院采购制氧机一台，通过院内询价采购方式。
四、采购内容：

1、工作电源范围:AC220V±22V，50Hz±1HZ；
2、制氧量≥5升/分钟；

3、制氧雾化一体；
4、氧浓度≥90%；

5、平均噪音≤55dB(A)；

6、整机质保一年，压缩机质保三年；
7、生产日期近半年内出厂的。
五、采购事项：
（一）采购报名：
1、报名时间：邀请函发布之日起至2025年12月5日12：00止；
2、报名方式：本次报名采用网络报名或现场报名。投标人在报名时间截止前，将投标资质（第一章第六条中所列条件，包括：营业执照、发至设备科邮箱进行初步审核，审核通过的由医院设备科工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标；

3、本次院内采购报名结束后，审核通过的商家满足3家的，可进行院内招标采购；审核通过的商家不足3家的，则暂不进行本次采购，待重新安排时间后再行组织采购。
（二）投标文件递交：
1、截止时间：2025年12月10日14：00止。
2、投标资料：在投标截止时间前送达，逾期送达的投标文件恕不接收。投标资料包括：投标资质文件、开标一览表、投标文件一并装订成一册，要求《投标资质》中涉及的资质材料必须加盖公司鲜章。本次采购不收活页装订的资料和标书。
3、参加询价的意向供应商，可以不用到现场，询价完毕后，中选供应商收到院方通知后的5个工作日内签订合同。
（三）、采购时间及地点：2025年12月9日15：00；石棉县总医院医院集团设备科办公室
六、其它要求与说明：
1、提供信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加。

2、按采购文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

投标文件部分样表

1、法定代表人授权书
石棉县总医院医院设备科办公室：
本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：      （盖章）
日期：
注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。
2、开标一览表
项目名称：新棉分院制氧机项目
	序号
	名称
	型号
	数量
	单价
	备注

	1
	制氧机
	
	1套
	　
	配置完整，提供装箱清单　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	


招标编号： SYZB-202506                              签字盖章：
注：
1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、出具报告、税费和招标文件规定的其它全部费用。
2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
投标人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
投标日期：
